## Лист1
Техническое задание
Коагулятор электрохирургический (Высокочастотный электрогенератор) ERBE VIO, исполнение VIO 300 S, с принадлежностями
№ | Характеристика параметра | Значение
п/п
1 | Общие сведения
| Регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ | Наличие
| Декларация соответствия Госстандарта России | Наличие
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| Оборудование выпущено не ранее 2018 года | Наличие
| Авторизованный серсисный центр на территории РФ | Наличие
| Срок поставки оборудования 90 дней, допускается досрочная поставка | Наличие
| Оплата производится по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 14 дней после подписания Акта ввода в эксплуатацию | Наличие
| Назначение: Высокочастотный (ВЧ) аппарат (блок- генератор) для атравматичных монополярных и биполярных коагуляций и сечений в регулируемой электрохирургии | Наличие
| Гарантийный срок эксплуатации на оборудование в течение 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, на инструменты - 6 месяцев | Наличие
1.1 | Управление
| Интерактивное управление в форме открытого текстового диалога | Наличие
| Визуальное представление необходимой информации только для активного гнезда - функция (FocusView) | Наличие
| Световая индикация только активного ВЧ-гнезда | Наличие
Дистанционное переключение режимов резание-коагуляция
| - активировпние с рукоятки держателя | Наличие
| - активирование с педали | Наличие
| Фукнкия "Автостарт" (контроль продолжительности активирования, с индивидуальной адаптацией максимальной продолжительности включения) | Наличие
| Контроль продолжительности активации режима | Наличие
| Возможность создания и сохранения в памяти аппарата индивидуальных пользовательских программ резания и коагуляции (до 18 программ (9*2) | Наличие
| Подключение 2 -х ножных переключателей | Наличие
1.2 | Описание
| 4 гнёзда (установочных места) в ВЧ приборе | не менее
1. Универсальный биполярный разъём (Стандарт BI 22-28-8/4) для подключения:
| - вилки с контактными кольцами диаметром 8 мм и 4 мм. | Наличие
| - вилки с расстоянием между контактами 22 мм. | Наличие
| - вилки с расстоянием между контактами 28,5мм. | Наличие
2. Универсальный монополярный разъём (Стандарт МО 3 pin - 9/5) для подключения.:
| - 3х-штырьковой вилки международного стандарта | Наличие
| - однополюсной вилки с контактом диаметра 4 мм | Наличие
| - вилки с контактами диаметром 9 мм и 5 мм | Наличие
3. Универсальный монополярный разъём (Стандарт МО 3 pin - 9/5) для подключения.:
| - 3х-штырьковой вилки международного стандарта | Наличие
| - однополюсной вилки с контактом диаметра 4 мм | Наличие
| - вилки с контактами диаметром 9 мм и 5 мм | Наличие
| 4. Универсальный разъём нейтрального электрода (Станларт NE 6 - NE 2 PIN) для подключения: | Наличие
| - вилки нейтрального электрода с контактным кольцом диаметром 6,35 мм. | Наличие
| - вилки нейтрального электрода с расстоянием между контактами 10 мм. | Наличие
| Система автоматического регулирования пиковой мощности | Наличие
| Установка апгрейдов (программного обеспечения, расширяющего функциональные возможности аппарата), опция при поставке | Наличие
| Автоматическое регулирование напряжения | Наличие
| Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления) | Наличие
| Автоматическое регулирование плазмы (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от расстояния аппликатора до ткани) | Наличие
| Автоматическое регулирование мощности | Наличие
| Постоянный мониторинг применяемого напряжения | Наличие
| Автоматический контроль выходных ВЧ-параметров (отклонение действительных значений от заданных) | Наличие
| Замкнутая внутренняя система охлаждения аппарата, с помощью внешнего радиатора | Наличие
| Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата | Наличие
| Реализация принципа модульного построения . | Наличие
| Возможность объединения отдельных модулей в единую рабочую станцию (Communication BUS) | Наличие
1.3 | Дополнительные модули (опция)
| Аргоно-плазменный коагулятор (APC2) | возможность
| Водоструйный диссектор (ERBE Jet2) | возможность
| Модуль расширения (VEM2) | возможность
| Дымоотсос (IES) | возможность
| Насос для ополаскивания (EIP) | возможность
| Вакуумный отсос секрета | возможность
2 | Технические характеристики
| Габариты аппарата 410*165*380 мм | Наличие
| Вес аппарата 8,8 кг | Наличие
| Монохромный LCD монитор, 110 x 60 мм | Наличие
| Mаксимальная мощность резания 300 Ватт при сопротивлении в 500 Ом | Наличие
| Mаксимальная мощность коагулирования 200 Ватт | Наличие
| Частота, 350 kHz | Наличие
2.1 | Монополярные режимы
| Режим "Мягкая коагуляция" - Soft Coag, максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Быстрая коагуляция" - Swift Coag, максимальное пиковое напряжение не более 2500 Vp (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Быстрая коагуляция с фиксированным напряжением" - Swift Coag°, для эммулирования грубых режимов коагуляции сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более1550 Vp (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Форсированная коагуляция" - Forced Coag, максимальное пиковое напряжение не более 1800 Vp, (4 настройки режима) | возможность
| Режим "Поверхностная коагуляция" - Spray Coag, максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (2 настройки режима) | Наличие
| Режим "Универсальный режим резания" - Auto Cut, максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Точного регулирования резания при минимальной мощности" - High Cut, максимальное пиковое напряжение не более 950 Vp, (8 настроек режима) | возможность
| Режим "Сухое резание" - Dry Cut, максимальное пиковое напряжение не более 1450 Vp, (8 настроек режима) , в зависимости от комплектации | Наличие
| Режим "Сухое резание с фиксированным напряжением" - Dry Cut°, для эммулирования грубых режимов резания сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Фракционная коагуляция" - Endo Cut Q , максимальное пиковое напряжение не более 770 Vp, (4 настройки режима), опция | возможность
| Режим "Фракционное резание" - Endo Cut I, максимальное пиковое напряжение не более 550 Vp, (4 настройки режима), опция | возможность
| Режим "Коагуляция двумя инструментами одновременно" - TWIN Coag, максимальное пиковое напряжение не более 2000 Vp, (8 настроек режима), опция | возможность
2.2 | Биполярные режимы
| Режим "Биполярное резание с регулированием напряжения" - Bipolar Cut, максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима) | Наличие
| Режим "Биполярная мягкая коагуляция" - Bipolar Soft Coag, максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (8 настрек режима) | Наличие
2.3 | Режимы модуля аргоноплазменной коагуляции при наличии модуля АРС2 (опция)
| Режим "Аргоноплазменное автоматическое резание" - APC AUTO CUT, максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима) | возможность
| Режим "Точного регулирования аргоноплазменного резания при минимальной мощности" - APC HIGH CUT, максимальное пиковое напряжение не более 950 Vp, (8 настроек режима) | возможность
| Режим "Аргоноплазменное сухое резание" - APC DRY CUT, максимальное пиковое напряжение не более 1450 Vp, (8 настроек режима) | возможность
| Режим "Аргоноплазменное сухое резание с фиксированным напряжением" - APC DRY CUT°, для эммулирования грубых режимов резания сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (8 настроек режима) | возможность
| Режим "Аргоноплазменный форсированный режим" - Forced APC, максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp | возможность
| Режим "Аргоноплазменная мягкая коагуляция" - APC SOFT COAG, максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (8 настроек режима) | возможность
| Режим "Аргоноплазменная быстрая коагуляция" - APC SWIFT COAG, максимальное пиковое напряжение не более 2500 Vp, (8 настроек режима) | возможность
| Режим "Аргоноплазменная быстрая коагуляция с фиксированным напряжением" - APC SWIFT COAG°, для эммулирования грубых режимов коагуляции сторонних производителей, максимальное пиковое напряжение не более 1550 Vp, (8 настроек режима) | возможность
| Режим "Аргоноплазменная форсированная коагуляция" - APC FORCED COAG, максимальное пиковое напряжение не более 1800 Vp, (4 настройки режима) | возможность
| Режим "Аргоноплазменная коагуляция двумя инструментами одновременно" - APC TWIN COAG, максимальное пиковое напряжение не более 2000 Vp, (8 настроек режима), опция | возможность
2.4 | Электропитание
| Номинальное напряжение сети 100 В - 120 В ± 10 % / 220 В - 240 В± 10 % | Наличие
| Подключение к системе уравнивания потенциалов | Наличие
| Номинальная частота сети 50 / 60 Гц | Наличие
| Потребляемый ток 8А / 4 А | Наличие
| Потребляемая мощность в дежурном режиме 40 Вт | Наличие
| Потребляемая мощность при макс. уровне ВЧ-мощности 500Вт / 920ВА | Наличие
| Классификация в соответствии РД ЕЭС 93/42 - II b | Наличие
| Группа по электробезопасности в соответствии с EN60 601-1 - I | Наличие
| Тип в соответствии с EN 60 601-1 - CF | Наличие
Комплектация
1 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии VIO модель 300 S | Не менее 1 штуки
2 | Кабель соединительный длина 4 м для биполярных инструментов (Storz) | Не менее 1 штуки
| Длина кабеля | Не более 4 м
3 | Кабель соединительный для монополярных инструментов | Не менее 1 штуки
| Длина кабеля | Не более 4 м
4 | Кабель соединительный для биполярных пинцетов, 4 м | Не менее 1 штуки
| Длина кабеля | Не более 4 м
5 | Нейтральный электрод, в упаковке 50 штук | Не менее 1 упаковки
| Система безопасности наложения нейтральных электродов для предотвращения ожогов | Наличие
| Контроль подключения нейтрального электрода с цветовой индикацией. | Наличие
| Контроль контакта кожа-электрод с измерением сопротивления в реальном времени. Числовое отображение измеренного сопротивления. | Наличие
| Контроль симметрии протекания тока через двухсоставной нейтральный электрод. Цифровое отображение нарушения симметрии. | Наличие
| Контроль контакта кожа-электрод с динамической верхней границей допустимого сопративления для пациентов с низким сопротивлением кожи. Числовое отображение измеренного сопротивления. | Наличие
6 | Соединительный кабель для 2-х составных нейтральных электродов с зажимом | Не менее 1 штуки
| Длина 4 метра | Не менее
| ЭКГ зажим | Соответствие
7 | Педаль -ножной переключатель двухпедальный со скобой | Не менее 1 штуки
| Переключатель должен иметь не менее двух педалей | Наличие
| Ножной выключатель взрывозащищенный | Соответствие
| Корпус ножного выключателя водонепроницаемый | Соответствие
| Педали выключателя имеют нескользящие резиновые основания | Наличие
| Интегрированный соединительный кабель длиной 5 м | Наличие
| Педаль имеет специальную металлическою скобу для дополнительной устойчивости | Наличие
| Переключатель должен иметь не менее двух педалей | Наличие
| Переключатель должен иметь разную цветовую индикацию педалей | Соответствие
| Металлическая скобка, предназначенная для защиты педали от механического воздействия | Наличие