ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники

Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36» (Медсанчасть-36)

- Предмет запроса цен.

1.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования Клинической лаборатории Медсанчасти-36.

Перечень

медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование, модель, тип | Производитель | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гематологический анализатор BC-3000 plus Dixion Hemalite | Mindray, КНР | RS-92102842 | 2009 |
| 2 | Гематологический анализатор BC-6800 | Mindray, КНР | SH-2B000515 | 2015 |
| 3 | Биохимический автоматический анализатор BS-120 | Mindray, КНР | WK-71105106 | 2017 |

1.2. Регламентное техническое обслуживание гематологического анализатора BC-3000plus

1.2.1. Замена шприца Diluent (дилюента)

Рекомендуемые запасные части: шприц дилюента 10 мл (новый тип) /10ml Syringe – 1 шт.

Указать стоимость запасных частей, ожидаемое время выполнение работы, стоимость работ.

1.2.2. Перечень работ. Годовое регламентное обслуживание:

- Обслуживание WBC/HGB и RBC с заменой уплотнительных колец апертуры;

- Замена шприца дилюента 10 мл;

- Промывка лизирующего шприца (замена по требованию);

- Промывка шприца образца (замена по требованию);

- Замена блока обтирки пробозаборной иглы;

- Замена вакуумных фильтров (по требованию);

- Замена фильтров давления (по требованию);

- Очистка и смазка приводных валов блока шприцов (по требованию);

- Проверка состояния жидкостной системы;

- Проверка уровня вакуума и давления;

- Проверка/калибровка системы волюметрического контроля;

- Проверка внесения лизирующего реагента в WBC камеру;

- Проверка/калибровка усиления HGB;

- Проверка/калибровка времени счета WBC и RBC;

- Проверка/калибровка усиления WBC и RBC;

- Калибровка прибора и контроль качества.

Рекомендуемый набор технического обслуживания BC-1800 (BC-3000 plus)/Preventive Maintenance Kit BC-1800.

Кат. № 801-1805-00054-00 после года эксплуатации.

Запасные части, заменяемые при проведении годового технического обслуживания:

| Кат. № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 801-1805-00054-00 | Набор годового обслуживания BC-1800 | 1 шт. |

Комплект поставки набора годового обслуживания:

| Кат. № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 3001-10-07054 | Воздушный фильтр | 12 |
| 3001-20-07263 | Фронтальное уплотнительное кольцо | 2 |
| 3001-20-18695 | Задняя уплотнительное кольцо | 2 |
| 3001-30-06957 | Блок обтирки | 2 |
| M90-100071--- | Трубка (внутр. д. 3/32", внеш. д 5/32") 20FT | 1,1 |
| M90-100031--- | Трубка ,1.7мм внутр. д.*2.55 мм внеш. д. | 0,78 |
| M90-100028--- | Пластиковый соединитель, 400Barb, 3/32"внутр. диаметр, | 2 |
| M90-100100--- | Пластиковый угловой соединитель,400Barb,3/32"внутр. диаметр | 4 |

Указать стоимость сервисных наборов, ожидаемое время выполнение работы, стоимость работ

1.3. Регламентное техническое обслуживание гематологического анализатора BC-6800.

Нагрузка:	 < 150 циклов измерения / в день; > 350 циклов измерения / в день

Перечень работ. Годовое регламентное обслуживание:

1) Замена блока обтирки иглы;

2) Очистка и промывка SRV клапана и лотков отходов;

3) Обслуживание шприцов;

4) Проверка и очистка датчиков цистерн отходов;

5) Проверка и промывка буферных камер;

6) Проверка воздушного фильтра осушителя;

7) Проверка трубок пережимных клапанов камер DIFF/BASO/RET/NRBC;

8) Проверка блока перемешивания DIFF/BASO/RET/NRBC;

9) Обслуживание трубок пережимных клапанов жидкостной системы;

10) Проверка перемешивание камеры HGB;

11) Проверка состояния трубок подачи реагентов;

12) Замена блока автоматического прокалывания закрытой пробирки;

13) Замена фильтра фокусирующего потока LF3;

14) Замена головки прижима вращения пробирки;

15) Замена фильтра компрессора;

16) Замена трубки между цистерной WC1 и буферной камерой ТС1;

17) Замена трубок пережимных клапанов PV14/15/16;

18) Обслуживание клапанов при наличии кристаллизации;

19) Продувка и очистка электронных блоков и механических узлах от пыли;

20) Калибровка датчиков крови;

21) Калибровка датчиков канала красителя;

22) Проверка усиления оптического канал;

23) Калибровка и проверка по контрольной крови.

Запасные части, заменяемые при проведении годового технического обслуживания:

| Кат. № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 115-028184-00 | Набор годового обслуживания BC-6800 | 1 шт. |

Комплект поставки набора годового обслуживания:

| Кат. № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 801-3201-00043-00 | Блок автоматического прокалывания | 2 шт. |
| 801-3201-00065-00 | Фильтр фокусирующего потока LF3 | 2 шт. |
| 043-001082-00 | Прижимная головка сканера вращения пробирки | 2 шт. |
| 041-005497-00 | Блок обтирки для открытых пробирок | 1 шт. |
| 082-000210-00 | Фильтр компрессора | 1 шт. |
| M6G-020002--- | Трубка PU tube 4ммX2.5мм | 0,12 метра |
| M6G-020011 | Трубка PharMed, 1/16"ODX1/8"ID | 0,18 метра |

Требуемые инструменты: Набор системных принадлежностей BC-6800

Указать стоимость сервисных наборов, ожидаемое время выполнение работы, стоимость работ.

1.4. Регламентное техническое обслуживание биохимического автоматического анализатора BS-120.

Перечень работ. Годовое регламентное обслуживание:

  - Очистка внутренних электронных и механических узлов прибора;

  - Очистка и смазка привода шприца;

  - Очистка оптических датчиков положения (по требованию);

  - Промывка воздушных фильтров;

  - Промывка канистры для деионизированной воды;

  - Очистка промывочных станций;

  - Промывка трубок подачи воды (с заменой по требованию);

  - Очистка пробоотборника образца/реагента и лопатки миксера;

  - Замена пробоотборника образца/реагента по требованию.

  - Проверка и регулировка (модели до 2009) чувствительности уровня жидкости пробоотборника;

  - Замена лопатки миксера (по требованию);

  - Промывка и проверка шприца образца/реагента (с заменой по требованию);

  - Замена галогенной лампы и калибровка усиления оптического блока;

  - Проверка и регулировка роботизированной системы;

  - Проверка блока охлаждения реагентов;

  - Проверка температуры инкубатора реакционной карусели и блока предварительного нагрева реагента;

  - Проверка качества работы приборы по контрольным измерениям;

  - Создание резервной копий базы данных на внешний носитель.

Запасные части, заменяемые при проведении годового технического обслуживания:

| Кат. № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 801-BA10-00150-00 | Набор годового обслуживания BS-120 | 1 шт. |

Комплект поставки набора годового обслуживания:

| 801-BA10-00013-00 | Галогенная лампа 12В, 20 Вт. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 115-032890-00 | Пробоотборная игла образца (c пружиной) | 1 |
| 0040-10-32307 | Кольцо уплотнительное клапана. | 4 |
| 115-003182-00 | Трубка ПВХ с пластиковым соединителем для промывки иглы | 1 |
| 0000-10-10916 | Мандрен для прочистки иглы. | 10 |
| 082-000731-00 | Плунжер шприца с наконечником поршня 500 мкл. | 1 |
| 0040-10-32303 | Кольцо уплотнительное для шприца. | 2 |
| BA31-20-41651 | Лопатка миксера. | 1 |
| BA30-20-06774 | Фиксирующая гайка лопатки миксера | 1 |
| BA31-30-56750 | Фильтр для воды | 1 |
| M6Y-020003--- | Запорный механический клапан | 4 |

Указать стоимость сервисных наборов, ожидаемое время выполнение работы, стоимость работ.

- Требования к оказанию услуг.

2.1. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Министерством Здравоохранения Российской Федерации и Минпромнауки Российской Федерации Письмом № 293-22/233 от 27.10.2003 г.

2.2. Качество работ должно соответствовать требованиям технической и эксплуатационной документации производителя оборудования и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

2.3. Техническое обслуживание медицинской техники охватывает комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению.

2.4. На техническое обслуживание принимается исправная, полностью укомплектованная, в том числе эксплуатационной документацией, медицинская техника.

2.5. Исполнитель обеспечивает поставку рекомендованных производителем оборудования запасных частей и комплектующих, необходимых для проведения Технического обслуживания. Срок поставки товара по группе Запасные части не более 90 дней с даты согласования.

2.6. Работы по техническому обслуживанию медицинской техники выполняются по месту нахождения Заказчика: Иркутская область, г. Ангарск, 7 квартал, д. 1.

2.7. Работы по техническому обслуживанию медицинской техники выполняются 1 раз в год в объеме годового регламентного ТО. Дата выполнения работ согласовывается сторонами после поставки товара по группе Запасные части, но не позднее 10 дней после поставки товара.

2.8. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, являются Журнал технического обслуживания, Сервисный акт и Акт выполненных работ.

2.9. Исполнителем предоставляются гарантии на выполненные работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.10. В случае выхода из строя медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, организация Исполнитель направляет своего представителя для устранения неисправности в течение 3-х рабочих дней после получения заявки. При наличии технической возможности устранение замечаний производится с использованием удаленного доступа.

2.11. Оплата товара по группе Запасные части производится по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 14 дней после поставки. Оплата работ по техническому обслуживанию медицинской техники производится за фактически выполненные работы в течение 14 дней после подписания Акта выполненных работ.

- Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники.

3.1. Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, в отношении разрешительных документов, квалификации персонала, требований к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию, технической документации соответствуют ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий».

3.2. Наличие у Исполнителя действующей Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники (копия предоставляется).

3.3. К выполнению работ допускаются специалисты Исполнителя, имеющие необходимое обучение. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами.

3.4. Исполнитель имеет в наличии собственные технические средства, необходимые для оказания данного вида услуг (специальные приборы, оборудование).

3.5. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано.

3.6. Наличие у Исполнителя комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО изделий медицинской техники, указанных в перечне медицинского оборудования.