## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по ремонту медицинского оборудования: - Видеогастроскоп GIF-Q150, производства Olympus – 1 шт. - Видеоколоноскоп CF-Q150L, производства Olympus – 1 шт.
№ п/п | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара | Требования к количеству, наличие функции и/или величина параметра
1 | 2 | 3
| Тип, производитель оборудования Заказчика, подлежащего ремонту | Эндоскопическое оборудование производства Olympus, Япония
| Вид работ | Средний ремонт эндоскопического оборудования с заменой запасных частей
1 | Общие требования, требования к стоимости договора и срокам выполнения договорных обязательств
1.1 | Все работы по ремонту оборудования должны производиться в соответствии с эксплуатационной технической документацией производителя. Исполнитель должен обеспечить осуществление работ силами квалифицированного, сертифицированного инженерного персонала, в соответствии с требованиями законодательства РФ | Наличие
1.2 | Наличие у Исполнителя Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники | Наличие, указать наименование документа, номер, дату, предоставить заверенные копии
1.3 | Передача оборудования в ремонт производится на территории Заказчика в присутствии лицензированного представителя сервисной службы Исполнителя с заключением акта приема-передачи | Наличие
1.4 | Все запасные части для выполнения ремонта должны быть новыми, ранее не использованными, полностью совместимыми (без переходников и дополнительных средств) с оборудованием Заказчика, разрешенными к применению | Наличие
1.5 | Место выполнения работ на территории Исполнителя | Наличие
1.6 | После выполнения работ оборудование должно быть полностью работоспособным, готовым к эксплуатации и полностью соответствовать характеристикам, заявленным производителем | Наличие
1.7 | Доставка оборудования в ремонт и из ремонта производится за счет Исполнителя | Наличие
1.8 | Исполнитель обеспечивает сохранность переданного в ремонт оборудования | Наличие
1.9 | Пуско-наладка и тестовые испытания отремонтированного оборудования в рабочем режимепроизводятся на территории Заказчика с оформлением акта приема-передачи и акта выполненных работ | Наличие
1.10 | Пуско-наладка и тестовые испытания отремонтированного оборудования в рабочем режиме производятся в присутствии лицензированного представителя сервисной службы Исполнителя | По согласованию сторон
1.11 | Срок выполнения работ, не более 45 календарных дней | Наличие
1.12 | Гарантия на выполненные ремонтные работы, не менее | 6 месяцев
1.13 | Участник конкурса указывает срок действия предлагаемой цены контракта на условиях, указанных в запросе, гарантирует отсутствие намеренного завышения или занижения цен товаров. | Наличие
1.14 | Оплата производится в российских рублях на основании счета, выставленного Исполнителем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 14 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ | Наличие
2 | Видеогастроскоп GIF-Q150, зав. № 2519325 | 1 шт.
2.1 | Перечень выполняемых работ по ремонту, диагностике работоспособности и настройке оборудования
| Полная разборка прибора Распайка и пайка матричного элемента Замена шарнира Замена боуденов Пайка тросов управления Восстановление обмазки оптических элементов Замена оболочки дистального конца Замена оплетки дистального конца Замена регулярного тубуса Замена канала вода-воздух Ремонт механизма управления Сборка прибора Юстировка Проверка на герметичность Проведение регулировки углов изгиба дистального конца и других регулировочных работ, необходимых для восстановления работоспособности эндоскопа согласно техническим характеристикам производителя Тестирования оборудования в рабочем режиме | Наличие
2.2 | Перечень необходимых запасных частей
2.2.1 | Шарнир: обеспечивает изгиб дистального конца вверх, вниз, влево, вправо под углом, не менее 210/90/100/100 градусов | Наличие, соответствие
2.2.2 | Боуден: диаметр, не менее 0,98 мм | Наличие, соответствие
2.2.3 | Комплект тросов управления: диаметр, не менее 0,65 мм | Наличие, соответствие
2.2.4 | Оболочка дистального конца: диаметр, не менее 9,2 мм | Наличие, соответствие
2.2.5 | Оплетка дистального конца: диаметр, не менее 8,4 мм | Наличие, соответствие
2.2.6 | Регулярный тубус: диаметр, не менее 9,2 мм | Наличие, соответствие
2.2.7 | Канал вода-воздух: диаметр, не менее 2,3 мм | Наличие, соответствие
3 | Видеоколоноскоп CF-Q150 L, зав. № 2303710 | 1 шт.
3.1 | Перечень выполняемых работ по ремонту, диагностике работоспособности и настройке оборудования
| Полная разборка прибора Распайка и пайка матричного элемента Восстановление обмазки оптических элементов Замена оболочки дистального конца Замена оплетки дистального конца Замена регулярного тубуса Ремонт механизма управления Сборка прибора Юстировка Проверка на герметичность Проведение регулировки углов изгиба дистального конца и других регулировочных работ, необходимых для восстановления работоспособности эндоскопа согласно техническим характеристикам производителя Тестирования оборудования в рабочем режиме | Наличие
3.2 | Перечень необходимых запасных частей
3.2.1 | Оболочка дистального конца: диаметр, не менее 12,8 мм | Наличие, соответствие
3.2.2 | Оплетка дистального конца: диаметр, не менее 12,2 мм | Наличие, соответствие
3.2.3 | Регулярный тубус: диаметр, не менее 12,8 мм | Наличие, соответствие