ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Концентратор кислородный медицинский Atmung

| Наименование продукции | Концентратор кислородный медицинский Atmung с принадлежностями |
| --- | --- |
| Марка, модель | Atmung®(Атмунг) LFY-I-5F-11 |
| Производитель оборудования: наименование фирмы, страна происхождения | Лонгфей Груп Импорт энд Экспорт Ко., Лтд.» (Longfei Group Import & Export Co., Ltd), Китайская Народная Республика |
| Количество | 2 шт. |

| № п/п | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара | Наличие функции и/или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Получение кислорода высокой концентрации из окружающего воздуха методом молекулярной фильтрации без нарушения содержания кислорода в окружающем воздухе | Наличие |
| 2 | Возможность использования в качестве источника кислорода для проведения длительной кислородной, кислородно-воздушной терапии в медицинских учреждениях | Наличие |
| 3 | Возможность использования в качестве источника кислорода для проведения аэрозольной ингаляции жидкими лекарственными средствами | Наличие |
| 4 | Трехступенчатая система фильтрации воздуха: фильтр грубой очистки для предохранения аппарата от пыли и инородных частиц – 1 шт.; - фильтр тонкой очистки, войлочный – 2 шт. | Наличие |
| 5 | Воздушный компрессор, безмасляный, малошумный, для обеспечения забора атмосферного воздуха и циркуляция газов внутри концентратора | Наличие |
| 6 | Давление подачи кислорода | Не более 60 кПа |
| 7 | Молекулярная фильтрация окружающего воздуха осуществляется на цеолитовых колонках | Наличие |
| 8 | Срок службы цеолита при соблюдении условий эксплуатации | Не менее 20000 часов |
| 9 | Поток кислорода (производительность) | 1-5 л./мин. |
| 10 | Концентрация кислорода на выходе при производительности 5 л./мин. | 90 - 96% |
| 11 | ЖК-дисплей для управления аппаратом и отображения параметров работы | Наличие |
| 12 | Дистанционный контроль работы / пульт дистанционного управления | Наличие |
| 13 | Индикатор наличия электропитания | Наличие, зеленый |
| 14 | Аварийная сигнализация отсутствия электропитания | Наличие |
| 15 | Индикатор давления: - низкое давление – желтый; - высокое давление - красный | Наличие |
| 16 | Аварийная сигнализация превышения давления | Наличие |
| 17 | Счетчик времени работы аппарата (отработанного времени) | Наличие |
| 18 | Установка режимов таймера | 30, 60, 90, 120 минут |
| 19 | Флоуметр, встроенный | До 5л |
| 20 | Электропитание от сети переменного тока 220 В, 50 Гц | Наличие |
| 21 | Рабочая мощность | 400 Вт |
| 22 | Уровень шума аппарата | Не более 46 дБ |
| 1 | 2 | 3 |
| 23 | Режим эксплуатации – длительный, допускается круглосуточная работа аппарата | Наличие |
| 24 | Требования к условиям окружающей среды при эксплуатации, температура окружающего воздуха | +50С…+400С |
| 25 | Электробезопасность и степень защиты | Класс II |
| 26 | Корпус аппарата изготовлен из ударопрочного пластика | Наличие |
| 27 | Колесные опоры для обеспечения легкости перемещения | Наличие |
| 28 | Габаритные размеры, высота*ширина*глубина, мм | 500 х 206 х 560 |
| 29 | Вес, кг | 21 |
| 30 | Товар новый, выпуска не ранее 2018 года | Наличие |
|  | Общие требования |  |
| 31 | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ | Наличие |
| 32 | Декларация о соответствии / Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 33 | Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 34 | Поставляется в индивидуальной упаковке, соответствующей характеру товара, обеспечивающей сохранение целостности при транспортировке | Наличие |
| 35 | Срок гарантии, предоставляемый производителем, при соблюдении условий эксплуатации, с даты продажи | 3 года или 10000 часов |
| 36 | Объем предоставления гарантии качества: - устранение неисправностей, связанных с дефектами производства; - устранение неисправностей посредством замены запасных частей | Наличие |
| 37 | Срок поставки не более 30 календарных дней, допускается досрочная поставка | Наличие |
| 38 | Проверка технического состояния оборудования в техническом центре Поставщика и/или ввод оборудования в эксплуатацию представителем поставщика, по согласованию | Наличие |
| 39 | Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов заказчика по месту эксплуатации | Наличие |
| 40 | Оплата производится по факту поставки путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 14 дней после подписания Акта ввода в эксплуатацию | Наличие |
| 41 | Срок поставки не более 30 календарных дней, допускается досрочная поставка | Наличие |
| 41 | Срок гарантии, предоставляемый поставщиком, при соблюдении условий эксплуатации, с даты ввода в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев |
| 43 | Комплект поставки одного концентратора кислородного медицинского Atmung с принадлежностями |  |
| 43.1 | Концентратор кислорода в сборе | наличие |
| 43.2 | Головная гарнитура | 1 шт. |
| 43.3 | Пульт дистанционного управления | 1 шт. |
| 43.4 | Небулайзер | 1 шт. |
| 43.5 | Назальная канюля, 2 м | 1 шт. |
| 43.6 | Кислородный шланг, 2 м | 1 шт. |
| 43.7 | Комплект запасных фильтров тонкой очистки | 2 шт. |
| 43.8 | Комплект запасных фильтров грубой очистки | 1 шт. |
| 43.9 | Паспорт на русском языке | 1 шт. |