Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту изделий медицинской техники

Частное учреждение «Медико-санитарная часть №36» (Медсанчасть-36)

Предмет запроса цен.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту изделий медицинской техники Медсанчасти-36

Лот 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию стерилизатора парового ГПД-560-2-«ТЗМОИ»

1.1. Годовое регламентное обслуживание изделий медицинской техники

| № п/п | Наименование, модель, тип | Производитель | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой (автоклав) ГПД-560-2-«ТЗМОИ» | ТЗМОИ, Россия | 14 | 2008 |

1.2. Техническому обслуживанию подлежат все составляющие стерилизатора парового (автоклава) ГПД-560-2 согласно технической документации. В состав работ по техническому обслуживанию не входят работы, связанные с ремонтом и техническим обслуживанием любых коммуникаций, подходящих к медицинской технике (силовая электропроводка, электроарматура, пусковые и заземляющие устройства, водопроводные и канализационные сети, магистрали медицинских газов и прочее).

1.3. Техническое обслуживание стерилизатора ГПД-560-2 «ТЗМОИ» заключается в проверке работоспособности электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, систем трубопроводов и арматуры предохранительного клапана, а также в своевременной смазке центральных затворов дверей, очистки от накипи ТЭН, датчиков уровня и прочее согласно перечню работ при техническом обслуживании, указанном в таблице 4. 1. Руководства по эксплуатации «Стерилизатор паровой прямоугольный с автоматическим управлением ГПД-560-2-«ТЗМОИ».

1.4. Перечень работ

| № п/п | Наименование, содержание работ | Периодичность выполнения работ, не реже |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка сопротивления изоляции и защитного заземления электрооборудования автоклава | 1 раз в 12 месяцев |
| 2 | Проверка сопротивления изоляции ТЭН | 1 раз в 12 месяцев |
| 3 | Проверка и обслуживание измерительного преобразователя «Метран», аналогового прибора А100-Н | 1 раз в 12 месяцев |
| 4 | Замена манометров, мановакуумметров, электро-контактных манометров, предварительно поверенных Заказчиком в установленном порядке | 1 раз в 12 месяцев |
| 5 | Проверка правильности показаний индикаторов температуры и давления | 1 раз в 12 месяцев |
| 6 | Проверка работоспособности предохранительного клапана | 1 раз в 12 месяцев |
| 7 | Техническое обслуживание центрального затвора дверей, смазка подшипников центрального затвора, проверка регулировки зажима рычагов | 1 раз в 12 месяцев |
| 8 | Очистка от накипи и механических загрязнений парогенератора, датчиков уровня воды, трубопроводной арматуры, вентилей, ТЭН | 1 раз в 6 месяцев |
| 9 | Проверка герметичности затвора соленоидных клапанов, ТО соленоидных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |
| 10 | Проверка крепления насосов | 1 раз в 6 месяцев |
| 11 | Общий внешний осмотр электрооборудования (состояние контактов электрических аппаратов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей). Исправление обнаруженных неисправностей | 1 раз в месяц |
| 12 | Проверка визуально герметичности соединений, плотности закрывания дверей, состояния и надежности крепления дветалей | 1 раз в месяц |
| 13 | Осмотр центрального затвора дверей, проверка регулировки зажима рычагов | 1 раз в месяц |
| 14 | Проверка работы электрооборудования, визуальный контроль индикации, сигнализации, проверка пультов управления | 1 раз в месяц |

1.5. Периодичность выполнения работ по ТО по календарным срокам устанавливается технологической и эксплуатационной документацией.

1.6. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, являются Журнал технического обслуживания и Акт выполненных работ. Запись в Журнале технического обслуживания с разрешением о допуске к работе производится непосредственно по факту производства работ, Акт выполненных работ оформляется 1 раз в 3 месяца.

1.7. Проверка соответствия основных технических характеристик медицинской техники данным эксплуатационной документации проводится один раз в 12 месяцев с оформлением протокола или акта контроля технического состояния. Проверка основных технических характеристик производится также после текущего ремонта, если этот ремонт проводился на функциональных узлах и блоках и мог повлиять на выходные параметры.

1.8. Работы по техническому обслуживанию медицинской техники выполняются по месту нахождения Заказчика: Иркутская область, г. Ангарск, 7 квартал, д. 1. Время выполнения работ - в рабочее время персонала Заказчика, при необходимости выполнения работ в нерабочее время персонала Заказчика дата и время согласовываются дополнительно.

1.9. Общая стоимость услуг/работ по техническому обслуживанию, технической диагностике и текущему ремонту медицинской техники, принятой на техническое обслуживание, является конечной и фиксированной на весь период оказания услуг. Стоимость услуг/работ по техническому обслуживанию должна включать НДС, все налоги, сборы, транспортные и прочие расходы Исполнителя. Стоимость услуг/работ по техническому обслуживанию не включает стоимость необходимых запасных частей и комплектующих. Оплата выполненных работ производится равными частями один раз в 3 месяца в течение 14 календарных дней после подписания Акта выполненных работ за период оказания услуг.

Лот 2. Выполнение работ по ремонту изделий медицинской техники

2.1. Перечень изделий медицинской техники Анестезиолого-реанимационного отделения Медсанчасти-36, подлежащих ремонту

| № п/п | Наименование, модель, тип | Производитель | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроразмораживатель плазмы крови Лидмелт (Leadmelt) | Лидмелт, Россия | LM0385М | 2014 |
| 2 | Монитор пациента DRAGER модель Vista 120 | DRAGER, Германия | V1SCK0289 | 2012 |
| 3 | Компрессор медицинского воздуха модель JUN-AIR-2000 |  |  | 2001 |

2.2. Электроразмораживатель плазмы крови Лидмелт (Leadmelt) – 1 шт., зав. № LM0385М

| № п/п | Наименование работ Требования и характеристики | Описание, технические и функциональные характеристики, соответствие требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характер неисправностей, выявленных при предварительной диагностике | Работа оборудования не соответствует эксплуатационной документации. Неисправны датчик уровня воды, плата контроля уровня температуры воды, не включается рабочий режим |
| 2 | Наименование работ | - выполнение работ по диагностике неисправностей; - поставка запасных частей для ремонта; - выполнение работ по ремонту, включая монтаж запасных частей; - комплексная проверка работы медицинской техники |
| 3 | Запасные части, функциональное наименование, количество | Плата контроля уровня и температуры воды – 1шт. |
| 4 | Характеристики поставляемых запасных частей | На плате смонтированы следующие устройства: электрод контроля уровня воды, полупроводниковый датчик температуры на микроcхемe DS1621 |
| 5 | Место выполнения работ | Определяется Исполнителем: по месту нахождения медицинской техники Заказчика или в сервисном центре Исполнителя с последующей проверкой выполненных работ по месту эксплуатации |

2.2. Монитор пациента DRAGER модель Vista 120 – 1 шт., зав. № V1SCK0289, REF MS26678-02

| № п/п | Наименование работ Требования и характеристики | Описание, технические и функциональные характеристики, соответствие требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характер неисправностей, выявленных при предварительной диагностике | Работа оборудования не соответствует эксплуатационной документации. Неверное измерение артериального давления при низких значениях, не сохраняется информация после выключения, мерцает экран |
| 2 | Наименование работ | - выполнение работ по диагностике неисправностей; - поставка запасных частей для ремонта; - выполнение работ по ремонту, включая монтаж запасных частей; - комплексная проверка работы медицинской техники |
| 3 | Запасные части, функциональное наименование, количество | Помпа(насос) для создания давления в компрессионной манжете – 1шт. Карта памяти - 1шт. |
| 4 | Характеристики поставляемых запасных частей | В соответствии с эксплуатационной документации производителя оборудования |
| 5 | Место выполнения работ | Определяется Исполнителем: по месту нахождения медицинской техники Заказчика или в сервисном центре Исполнителя с последующей проверкой выполненных работ по месту эксплуатации |

2.3. Компрессор медицинского воздуха безмасляный, модель JUN-AIR-2000 – 1 шт.

| № п/п | Наименование работ Требования и характеристики | Описание, технические и функциональные характеристики, соответствие требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характер неисправностей, выявленных при предварительной диагностике | Работа оборудования не соответствует эксплуатационной документации. Не обеспечивает необходимого давления воздуха в магистрали, не обеспечивает работу подключенных дыхательных аппаратов |
| 2 | Наименование работ | - выполнение работ по диагностике неисправностей; - поставка запасных частей для ремонта; - выполнение работ по ремонту, включая монтаж запасных частей; - комплексная проверка работы медицинской техники |
| 3 | Запасные части, функциональное наименование, количество | Всасывающий фильтр для 1-2000 – 2шт. Обратный клапан – 1шт. Ремонтный набор уплотнений поршня – 2шт. |
| 4 | Характеристики поставляемых запасных частей | - Фильтр представляет собой цилиндр. Корпус, верхняя и нижняя часть фильтра изготовлены из резины. Верхняя часть является заглушкой. Внутри корпуса складками уложен фильтрующий элемент; - Обратный клапан для формирования сопротивления потоку воздуха/газа. В конструкцию обратного клапана входят следующие элементы: металлический корпус, клапан, перекрывающий входное отверстие; - Ремонтный набор уплотнений поршня состоит из поршневых колец (7шт.), изготовленных из специального материала для цилиндропоршневой группы, и прокладки под головку цилиндра. |
| 5 | Место и время выполнения работ | Оборудование смонтировано стационарно. Работы выполняются по месту нахождения медицинской техники Заказчика: Иркутская область, г. Ангарск, 7 квартал, д. 1. Время выполнения работ - в рабочее время персонала Заказчика, при необходимости выполнения работ в нерабочее время персонала Заказчика дата и время согласовываются дополнительно |

2.4. Обязательные требования к запасным частям и комплектующим для выполнения ремонта:

- должны соответствовать технической и эксплуатационной документации производителя оборудования;

- должны быть новые, ранее не использованные;

- полностью совместимы (без переходников и дополнительных средств) с медицинской техникой Заказчика.

2.5. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по ремонту медицинской техники, являются Журнал технического обслуживания и Акт выполненных работ.

2.6. Передача Исполнителю медицинской техники Заказчика для выполнения работ по ремонту в сервисном центре Исполнителя оформляется Актом приема-передачи, ответственность за сохранность переданной в ремонт медицинской техники после подписания Акта приема-передачи полностью лежит на Исполнителе.

2.7. Исполнителем предоставляются гарантии на поставляемые запасные части и на выполненные работы при соблюдении пользователем требований эксплуатационной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ – не менее 3 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.

2.8. Общая стоимость услуг/работ по ремонту медицинской техники является конечной и фиксированной, включает стоимость необходимых запасных частей и комплектующих, НДС, все налоги, сборы, транспортные и прочие расходы Исполнителя. Оплата выполненных работ производится перечислением средств на расчетный счет исполнителя в течение 14 календарных дней после подписания Акта выполненных работ.

- Требования к оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту изделий медицинской техники.

3.1. Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники осуществляются в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Министерством Здравоохранения Российской Федерации и Минпромнауки Российской Федерации Письмом № 293-22/233 от 27.10.2003 г.

3.2. Техническое обслуживание стерилизатора парового (автоклава) ГПД-560-2 осуществляется в соответствии с

3.2.1. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому м атомному надзору «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» № 116 от 25.03.2014 г.;

3.2.2. Руководством по эксплуатации «Стерилизатор паровой прямоугольный с автоматическим управлением ГПД-560-2-«ТЗМОИ».

3.3.  Качество работ должно соответствовать требованиям технической и эксплуатационной документации производителя оборудования и требованиям действующего законодательства РФ. 3.4. Работы по техническому обслуживанию выполняются не реже 1 раза в месяц. Наименование и объем выполняемых работ, периодичность и сроки выполнения должны соответствовать требованиям технической и эксплуатационной документации производителя оборудования и требованиям действующего законодательства РФ.

3.4. Техническое обслуживание медицинской техники охватывает комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению.

Включает следующие основные виды работ:

    - Плановое техническое обслуживание изделий медицинской техники в соответствии с графиком в объемах и сроках согласно эксплуатационной документации. На техническое обслуживание принимается исправная, полностью укомплектованная, в том числе эксплуатационной документацией, медицинская техника.

    - Техническая диагностика (контроль технического состояния) - определение технического состояния (неисправности) медицинской техники. Техническая диагностика медицинской техники, включенной в Перечень, проводится по заявке Заказчика;

    - Текущий ремонт медицинской техники - неплановый ремонт, выполняемый путем замены и/или восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации Текущий ремонт проводится по итогам технической диагностики;

    - Проведение инструктажа медицинского персонала по вопросам правильной эксплуатации медицинской техники, принятой на техническое обслуживание.

  - В случае выхода из строя медицинской техники Заказчика, находящейся на Техническом обслуживании:

    - Организация Исполнитель направляет своего представителя для проведения технической диагностики и устранения неисправности в течение 2-х рабочих дней после получения заявки Заказчика, переданной в любой форме, независимо от даты планового технического осмотра;

    - В случае, если для выполнения текущего ремонта выявлена необходимость применения запасных частей и комплектующих материалов, стоимость необходимых запасных частей и комплектующих материалов согласовывается сторонами после проведения диагностики (контроля технического состояния) и оформляется Спецификацией к договору. Общая стоимость запасных частей за весь период действия договора не должна превышать 30% суммы договора. Оплата товара по группе Запасные части производится по факту поставки в сроки, указанные в Спецификации;

    - Запасные части для ремонта медицинской техники, стоимость которых превышает 30% от суммы договора, приобретаются Заказчиком отдельно и передаются Исполнителю для проведения текущего ремонта неисправного оборудования, предусмотренного договором.

    - Срок проведения текущего ремонта составляет не более 2-х рабочих дней, в случаях, зависящих от поставки запасных частей определяется сроками поставки запасных частей, но не более 30 рабочих дней.

  - В случае выхода из строя медицинской техники Заказчика, в течение гарантийного срока

    - Организация Исполнитель направляет своего представителя для проведения технической диагностики и устранения неисправности в срок не позднее 5-х рабочих дней после получения заявки Заказчика, переданной в любой форме;

    - Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет устранить неисправность, возникшую в результате ненадлежащего качества выполнения работ;

    - Исполнитель не несет ответственности за неисправности медицинской техники, если они возникли в результате нарушения Заказчиком условий эксплуатации, указанных в документации по эксплуатации медицинской техники;

    - В случае, если неисправность возникла по независящим от действий Исполнителя и Заказчика причинам, стоимость работ, необходимых запасных частей и комплектующих материалов согласовывается сторонами после проведения диагностики (контроля технического состояния) и оформляется Дополнительным соглашением к договору.

- Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию и ремонту изделий медицинской техники.

4.1. Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию изделий медицинской техники, в отношении разрешительных документов, квалификации персонала, требований к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию, технической документации соответствуют ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий».

4.2. Наличие у Исполнителя действующей Лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники (копия предоставляется).

4.3. К выполнению работ допускаются специалисты Исполнителя не моложе 18 лет, имеющие необходимое обучение. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами.

4.4. Исполнитель имеет в наличии собственные технические средства, необходимые для оказания данного вида услуг (специальные приборы, оборудование).

4.5. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано.

4.6. Наличие у Исполнителя комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО изделий медицинской техники, указанных в перечне медицинского оборудования.