## Лист1
Приложение 3.1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на открытый конкурс по закупке для нужд Медсанчасти-36
Металлоконструкции и материалы для реконструктивно-пластических операций по направлению Травматология и ортопедия
ЛОТ 1. Металлоконструкции и изделия для блокируемого интрамедуллярного и накостного остеосинтеза, остеозамещающие материалы, биодеградируемые материалы для аутосухожильной пластики
Медико-технические характеристики. Часть1.
№ п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара
|  | Наименование функции и/или параметра | Техническое описание, значение, соответствие характеристикам
Материалы для остеотомии большеберцовой кости
1 | Пластина для высокой медиальной остеотомии большеберцовой кости | Назначение | Предназначена для медиальной остеотомий открытого и закрытого клина проксимальной части большеберцовой кости
|  | Форма пластины | Т-образная
|  | Размеры | Длина пластины 115.2 ±0,5 мм, ширина проксимальной части 34 ±0,5 мм, ширина дистальной части 16 ±0,5 мм, толщина 3 ±0,2 мм, Радиус кривизны проксимальной части 38 мм
|  | Требования к отверстиям в проксимальной части пластины | 4 отверстия: три отверстия для блокированных винтов 5,0 мм, сагиттальный угол 10°, расположены каудально, расстояние между отверстиями 11 ±0.2мм; одно комбинированное отверстие для блокированных винтов 5,0 или кортикальных винтов 4,5 мм
|  | Требования к отверстиям в дистальной части пластины | 4 отверстия, расположены в шахматном порядке: два комбинированное отверстие для блокированных винтов 5,0 или кортикальных винтов 4,5 мм; два отверстия для блокированных винтов 5,0 мм
|  | Конический закругленный кончик для простой установки пластины | Наличие
|  | Симметричность | Одна пластина подходит для левой и правой конечности
|  | Требования к упаковке и маркировке | Поставляется в индивидуальной стерильной упаковке с маркировкой, наличие лазерной маркировки на пластине для удобства идентификации
|  | Материал | Изготовлены из химически чистых материалов, соответствующих международным стандартам ISO. Титан чистый
Биодеградируемые материалы для аутосухожильной пластики
2 | Набор имплантируемых фиксаторов-спиц для поперечной фиксации трансплантата ST | Назначение | Предназначены для фиксации мягкотканого трансплантата (напр., полусухожильная/тонкая мышцы) передней крестообразной связки в бедренной кости
|  | Требования к материалу | Биорассасывающийся материал - полимер полимолочной кислоты
|  | Требования к форме фиксаторов-спиц | Наличие острого конусовидного конца
|  | Требования к размерам | Диаметр - не более 3,4 мм, не менее 3,3 мм; длина - не более 42 мм; не менее 41 мм
|  | Требования к комплектации и упаковке | В стерильной упаковке по 2 шт. с двумя гильзами-направителями соответствующего диаметра и троакаром для подготовки костных каналов для введения фиксаторов-спиц
3 | Фиксатор артроскопический имплантируемый винтовой | Назначение | Предназначен для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости для использования совместно с гильзой
|  | Требования к материалу | Биорассасывающийся материала - смесь полимера полимолочной кислоты и трикальцийфосфата, обладающего костнопроводящими свойствами
|  | Требования к структуре фиксатора | Гомогенная, плотная, неперфорированная структура
|  | Требования к форме фиксатора | Фиксатор должен иметь винтовую нарезку, быть канюлированным по всей длине. Внутренний канал винта шестигранной формы для введения шестигранной отвертки на протяжении не менее 28мм для предупреждения переломов винта во время вкручивания
|  | Требования к форме и размерам винта фиксатора | Должен быть конусообразной формы, диаметр винта 7мм на конце, 9мм в начале, длина винта 30 мм. Сооответствует размерам гильзы
|  | Требования к комплектации и упаковке | Должен поставляться отдельно, в стерильной упаковке
4 | Фиксатор-застежка артроскопический имплантируемый | Назначение | Предназначена для фиксации четырехпрядного мягкотканого трасплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости, предназначена для использования в сочетании с винтовым фиксатором типа BioIntarfix 7-9 мм и 8-10 мм.
|  | Требования к материалу | Биорассасывающийся материала - смесь полимера полимолочной кислоты и трикальцийфосфата, обладающего костнопроводящими свойствами
|  | Требования к форме | Должен быть изготовлен в виде тибиальной гильзы, имеющей четыре продольные канавки
|  | Требования к размеру | Длина гильзы - фиксированная, 30мм. Диаметр сооответствует размерам винтовых фиксаторов типа BioIntarfix, размеры 7-9 мм и 8-10 мм
|  | Требования к комплектации и упаковке | Должен поставляться отдельно, в стерильной упаковке
Металлоконструкции и изделия для для блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза
5 | Спиральный клинок (лезвие перфорированное, компрессирующее) | Назначение | Спиральный клинок должен обеспечивать ротационную стабильность фрагмента головка-шейка бедра, при этом должен обеспечивать свободное скольжение относительно интрамедуллярного штифта (уменьшает срезающие силы, повышая устойчивость к механическому разрушению). При введении спиральный клинок должен создавать импакцию губчатой кости, улучшая качество фиксации.
|  | Хирургическая техника введения | Введение спирального клинка производится без предварительного рассверливания для сохранение костной массы. Клинок должен вводиться путём забивания
|  | Требования к форме, геометрические особенности | Клинок должен содержать четыре лопасти, должен быть канулированным и перфорированным по кромкам лезвия для возможности введения костно-замещающего материала
|  | Требования к размерам | Наружный диаметр - 11 мм, диаметр внутреннего отверстия клинка - 3,2 мм. Клинок имеет единый состав во всем сечении. Длина - от 85 мм до 115 мм с шагом 5 мм
|  | Механизм блокировки клинка | Внутренний блокирующий механизмом, клинок не должен блокироваться концевым колпачком
|  | Требования к материалу | Сплав титан-алюминий-ниобий, соответствующий международным стандартам ISO без содержания цито-токсичного ванадия (TAN)
|  | Требования к упаковке | Индивидуальная стерильная упаковка
6 | Штифт проксимальный бедренный антиротационный (PFNA) | Назначение | Предназначен для остеосинтеза чрезвертельных, межвертельных, высоких подвертельных, низких и распросраняющиеся на диафиз подвертельных, патологических, а так же ипсилатеральных чрезвертельных переломов бедра
|  | Точка и углы введения | Точка введения штифта находится на верхушке большого вертела, варианты углов введения проксимального клинка - 125°, 130°
|  | Размеры, в короткой и удлиненной версиях | Длина проксимальной части штифтов - 240- 420 мм, диаметр в проксимальной части - 17 мм, медио-латеральный угол в проксимальной части штифта 6°, диаметр внутреннего отверстия 4,4 мм
|  | Штифт в короткой версии: требования к форме, геометрические особенности | Длина от 240 мм до 300 мм, диаметр 10 мм и 11 мм, штифт длинной 240 мм должен иметь дистальную часть с продольными канавками не менее 70 мм
|  | Штифт в удлиненной версии: требования к форме, геометрические особенности | Диапазон длин - не хуже 300-420 мм, диапазон диаметров штифтов 9-14 мм. Штифты длинной 300- 420 мм должны быть канулированными, радиус изгиба штифта в сагиттальной плоскости - 1500 мм
|  | Техника установки, отверстия для блокирования штифта в короткой версии | Дистально - не более одного отверстия с возможностью динамического и статического блокирования, проксимально - одним спиральным клинком
|  | Техника установки, отверстия для блокирования штифта в удлиненной версии | Для дистально блокирования штифт должен иметь не более двух отверстий с возможностью динамического и статического блокирования. Проксимально штифт должен блокироваться одним спиральным клинком
|  | Варианты исполнение штифта в для правого и левого бедер | Одинаковое исполнение штифта в короткой версии для правого и левого бедер, для удлиненной врсии штифта должно быть исполнение в правой и левой версиях
|  | Требования к материалу | Должен производиться методом горячей ковки из сплава TAN в соответствии с ISO 5832-11, без содержания цито-токсичного ванадия
7 | Концевой колпачок для штифтов (PFNA) | Назначение | Предназначен для блокирования штифтов проксимальных бедренных, необходимость в установке определяется в зависимости от клинической ситуации
|  | Требования к размерам, форме | Канулированный, удлиннение 0 мм, с цветовым кодированием (желтый)
|  | Материал | Титан чистый
|  | Требования к упаковке | Индивидуальная стерильная упаковка
8 | Штифт ретроградно-антеградный бедренный системы эксперт | Назначение | Штифт для остеосинтеза переломов диафиза бедренной кости, околосуставных переломов дистального отдела бедренной кости, полных внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости
|  | Хирургическая техника введения | Может использоваться с рассверливанием и без рассверливания костно-мозгового канала. Штифт имеет варианты введения антеградно и ретроградно, при антеградном введении точка введения находится в грушевидной ямке бедренной кости, при ретроградном введении точка введения находится в межмыщелковой вырезке бедренной кости. При ретроградной технике введения штифт может блокироваться двумя блокирующими винтами либо спиральным клинком и блокирующим винтом (для увеличения стабильности)
|  | Требования к размерам и форме | Доступный диапазон длин штифтов - не менее 160-480 мм с шагом 20 мм, доступное количество размеров по диаметру - не хуже 9-15 мм с шагом 1 мм. Штифты диаметром 9- 10 мм имеют круглое поперечное сечение. Штифты диаметром 11-15 мм должны иметь продольные канавки для облегчения введения штифта. Кривизна: штифты длинной 160-200 мм - без кривизны; штифты длинной 220-480 мм - радиус кривизны, изменяющийся в зависимости от длины штифта. Одинаковое исполнение штифта для правого и левого бедер
|  | Техника установки,размещение отверстий для блокирования штифта | Штифты диаметром 9-13 мм должны блокироваться винтами диаметром 5 мм, штифты диаметром 14-15 мм должны блокироваться винтами диаметром 6 мм. Штифты длиной 160-200 мм проксимально должны блокироваться винтами в наружно-внутреннем направлении, штифты длиной 220-280 мм должны иметь проксимально три блокирующих отверстия одно в наружно-внутреннем направлении, два в передне-заднем направлении. Штифты длиной 300-480 мм должны иметь на дистальном конце гвоздя (от рукоятки для введения) четыре блокирующих отверстия: два в передне-заднем направлении, два в наружно-внутреннем направлении. центр дистального отверстия под блокирующий винт должен находиться не ближе 17 мм от дистального конца гвоздя
|  | Требования к маркировке | Для удобства идентификации должна быть цветовая кодировка штифтов соответствующая их диаметру, цветовая кодировка винтов должна совпадать с цветовой кодировкой соответствующих штифтов
|  | Материал | Штифт должен производиться методом горячей ковки из сплава TAN без содержания цито-токсичного ванадия
9 | Спиральное лезвие для штифта R\AFN | Хирургическая техника введения | Спиральное лезвие вводится путём забивания по направляющей спице. Лезвие канулированное, диаметр канала не менее 3,2 мм. Лезвие блокируется концевым колпачком для обеспечения угловой стабильности конструкции
|  | Размеры | Диапазон длин лезвий от 45 до 100 мм с шагом 5 мм, наличие цветовой кодировки для удобства идентификации
|  | Материал | Лезвие производится из сплава TAN без содержания цито-токсичного ванадия
|  | Требования к упаковке и маркировке | Стерильное, поставляется в стерильной упаковке, наличие цветовой кодировки для удобства идентификации
10 | Концевой колпачок для спиральных лезвий R\AFN | Назначение, требования к размеру | Концевой колпачек для штифта ретроградно-антеградного бедренного, применяются для создания на штифте удлинения, диапазон длин от 0 до 20 мм с шагом в 5 мм
|  | Материал | Чистый титан или сплав TAN без содержания цито-токсичного ванадия
|  | Требования к упаковке и маркировке | Стерильный, поставляется в стерильной упаковке, наличие цветовой кодировки для удобства идентификации
11 | Универсальный бедренный штифт | Назначение, установка | Универсальный штифт для интрамедуллярного остеосинтеза диафизарных переломов бедренной кости ( UFN), не требуюет рассверливания канала
|  | Размеры | Размеры подбираются в зависимости от клинической ситуации
|  | Форма, конструктивные особенности | Анатомически предизогнут, анатомичный ридиус - изгиб АО радиус 1.5 м. Имеет высокую устойчивость к динамическим нагрузкам. Имеет анатомически обоснованные комбинированные отверстия для фиксации, фиксация - 4 самонарезающие запирающих болта, диаметр 4,9 мм, возможность дистального блокирования
|  | Требования к материалу | Сплав титан-алюминий-ниобий, соответствующий международным стандартам ISO без содержания цито-токсичного ванадия (TAN). Материал должен обеспечивать 100% биосовместимость, быстрое образование периостальной мозоли за счет эластичности
12 | Наконечник для UFN | Назначение | Наконечник для универсального бедренного штифта, применяются для создания на штифте удлинения, для дополнительного блокирования и обеспечения угловой стабильности
|  | Размеры | Удлинение 0 мм, диаметр от 9 до 12 мм, должен иметь профиль, аналогичный профилю штифта
|  | Материал | Сплав TAN без содержания цито-токсичного ванадия
13 | Канулированный большеберцовый штифт CTN | Назначение | Показан для остеосинтеза диафизарных переломов большеберцовой кости
|  | Требования к форме, геометрические особенности | Штифт имеет 9° загиб кпереди на границе верхней и средней трети штифта; нижние две трети штифта в сечении имеют геометрию, соответствующую анатомии диафиза интрамедуллярного канала большеберцовой кости в виде треугольника - две прямые грани кпереди, задняя грань полукругом; верхняя треть штифта в сечении четырехгранная
|  | Точка введения штифта при установке | Точка введения штифта находится на верхнем крае бугристости большеберцовой кости
|  | Техника установки | Штифт со сквозным каналом для установки по спице по технике с рассверливанием или без рассверливания канала
|  | Требования к размерам | Штифты диаметром 8, 9 и 10 мм - длина от 255 до 360 мм с шагом 15 мм, длина от 380 до 420 мм с шагом 20 мм. Штифты диаметром 10, 11, 12 и 13 мм - длиной от 250 до 420 мм. Размер при поставке по выбору Заказчика в зависимости от клинической ситуации
|  | Отверстия для блокирования в проксимальной части (для установки) | Проксимально штифт имеет 4 отверстия для блокирования: 2 для введения винтов в боковой проекции для статического и динамического блокирования; 2 под углом 45° латерально и медиально относительно переднезадней проекции
|  | Отверстия для блокирования в дистальной части (для установки) | Дистально штифт имеет 3 отверстия для блокирования: 2 в боковой проекции; 1 в переднезадней проекции
|  | Требования к типу и размерам винтов | Штифты диаметром 8 и 9 мм блокируются винтами 3,9 мм, штифты диаметром 10, 11, 12 и 13 мм блокируется винтами 4,9 мм, длина винтов по выбору Заказчика в зависимости от клинической ситуации
|  | Одинаковое исполнение штифта для правой и левой конечности | Наличие
|  | Комплект поставки, в одной упаковке | В комплект штифта входит колпачок с нулевым удлинением. Отдельно должна быть предоставлена возможность поставки колпачка с удлинением 15 мм
|  | Материал штифтов и концевых колпачков | Сплав титан-алюминий-ниобий, соответствующий международным стандартам ISO без содержания цито-токсичного ванадия (TAN)
14 | Концевой колпачок для диафизарного тибиального штифта | Размеры и форма | Концевые колпачки должны быть с удлинением 15 мм и иметь профиль, аналогичный профилю штифта
|  | Материал | Хирургически чистый материал, материал изготовления должен соответствовать материалу изготовления штифта
15 | Универсальный тибиальный штифт UTN | Назначение | Универсальный тибиальный штифт для интрамедуллярного остеосинтеза переломов всех отделов большеберцовой кости
|  | Форма, конструктивные особенности | Анатомически предизогнут, имеет кривизну, соответствующую физиологическим изгибам костных сегментов. Имеет высокую устойчивость к динамическим нагрузкам. Имеет анатомически обоснованные комбинированные отверстия для фиксации, фиксация - 4 самонарезающие запирающих болта, диаметр 3,9 мм и 4,9 мм. Имеет возможность дистального блокирования
|  | Требования к установке штифтов | Имеет большую площадь контакта, обеспечивающую стабильную фиксацию, можно использовать без рассверливания канала и с рассверливанием канала, исполнение - канулированные с введением по направляющей спице и неканулированные, диаметр от 8-13 мм
|  | Размеры | Диаметр, длина в зависимости от клинической ситуации
|  | Требования к материалу | Сплав титан-алюминий-ниобий, соответствующий международным стандартам ISO без содержания цито-токсичного ванадия (TAN). Материал должен обеспечивать 100% биосовместимость, быстрое образование периостальной мозоли за счет эластичности
16 | Спицы направляющие и компрессирующие | Назначение | Спицы предназначены для обеспечения введения, позиционирования и фиксации металлоконструкций, канулированных штифтов, безголовочных компрессионных винтов, канулированных винтов
|  | Требования к размерам | Диапазон размеров направляющих спиц для установки винтов: диаметр винтов от 2,4/3,0 мм - диаметр спицы 1,1 мм, длина спицы – не менее 150 мм; диаметр винтов до 6,5/7,3 мм - диаметр спицы 2,8 мм, длина спицы – не менее 300 мм
|  | Конструктивные особенности для обеспечения введения, позиционирования и фиксации | Кончик направляющей спицы должен быть троакарной формы, с резьбой для фиксации в кости, спица компрессирующая репозиционная с оливой и резьбой на конке не менее 15 мм
|  | Материал | Немагнитная эластичная нержавеющая сталь
17 | Кортикальные винты | Совместимость элементов конструкции | Соответствие общим требованиям Технического задания (Приложение 1), возможность предоставления типоразмерного ряда в зависимости от клинической ситуации
|  | Назначение | Кортикальные винты должны быть совместимы с полиаксиальными пластинами с угловой стабильностью. Винты должны иметь возможность использоваться в качестве стягивающих вне пластины
|  | Тип и шаг резьбы | Тип и шаг резьбы должны соответствовать пластине. Винты должны быть самонарезающими и/или самосверлящими. С саморежущим кончиком, что позволяет производить установку без применения метчика
|  | Требования к материалу | Хиругрически чистый металл или сплав, тип материала должен соответствовать материалу металлоконструкции
17.1 | Винт кортикальный 2,7 мм | Размеры винта, тип шлица | Винты должны быть самонарезающими, диаметр резьбовой части винта не менее 2.7 мм, тип шлица - звезчатый. Длина в пределах размерного ряда: 10 мм - 44 мм с шагом в 2 мм, 45 мм, 46 мм - 50 мм с шагом в 2 мм, 55 мм - 70 мм с шагом в 5 мм
17.2 | Винт кортикальный 3,5 мм | Размеры винта, тип шлица | Диаметр резьбовой части 3,5 мм, диаметр тела винта 2,4 мм, диаметр головки винта 6,0 мм. Шлиц гексагональный, диаметр 2,5 мм. Длина в пределах размерного ряда: 10 мм - 44 мм с шагом в 2 мм, 45 мм, 46 мм - 50 мм с шагом в 2 мм, 55 мм - 70 мм с шагом в 5 мм
17.3 | Винт кортикальный 4,5 мм | Размеры винта, тип шлица | Диаметр резьбовой части 4,5 мм, диаметр тела винта 3,1 мм, диаметр головки винта 8,0 мм. Шлиц гексагональный, диаметр 3,5 мм Длина в пределах размерного ряда: 14 мм - 72 мм с шагом в 2 мм, 76мм, 80 мм - 90 мм с шагом в 5 мм
18 | Винт 2,7 мм полиаксиальный блокированный | Совместимость элементов конструкции | Соответствие общим требованиям Технического задания (Приложение 1), возможность предоставления типоразмерного ряда в зависимости от клинической ситуации
|  | Назначение | Костный винт с универсальной резьбой для закручивания в кортикальную и спонгиозную кость
|  | Тип и шаг резьбы | Должен иметь самонарезающий пулевидный конец винта, винт не требует нарезания резьбы при установке. Головка винта сферической формы с двуспиральной заклинивающейся резьбой, обеспечивающей полиаксиальное блокирование в совместимой пластине, отклонение в пластине должно составлять не менее 15 градусов от центральной оси отверстия, прочность блокирования должна быть не менее 96% по сравнению с моноаксиальными системами, шаг резьбы равен шагу костной резьбы винта
|  | Размеры винта, тип шлица, маркировка | Длина в пределах размерного ряда от 8 мм до 60 мм с шагом 2 мм, диаметр костной резьбы винта 2,7 мм, диаметр тела винта 2,1 мм, диаметр головки винта должен соответствовать диаметру стандартного блокированного винта диаметром 2,4 мм. Шлиц винта - звездчатый для предотвращения срывания шлица, самоудерживающийся. Цветовая кодировка системы титановых имплантатов для удобства идентификации, винты должны иметь индивидуальную упаковку с указанием производителя, размеров и номера партии изделия
|  | Требования к материалу | Хиругрически чистый металл или сплав, тип материала должен соответствовать материалу металлоконструкции
18 | Блокированный винт | Совместимость элементов конструкции | Соответствие общим требованиям Технического задания (Приложение 1), возможность предоставления типоразмерного ряда в зависимости от клинической ситуации
|  | Назначение | Костный винт для моно-, бикортикальной установки с универсальной резьбой для закручивания в кортикальную и спонгиозную кость
|  | Требования к материалу | Хиругрически чистый металл или сплав, тип материала должен соответствовать материалу металлоконструкции
18.1 | 3,5 мм блокированный винт,саморез | Тип и шаг резьбы | Самонарезающий тупой конец винта, шаг резьбы равен шагу костной резьбы винта. Головка винта конической формы с двуспиральной заклинивающейся резьбой, диаметр головки винта - 5 мм.
|  | Размеры винта, тип шлица, маркировка | Диаметр костной резьбы винта 3,5 мм, диаметр тела винта 2,9 мм. Длина в пределах от 10 мм до 95 мм, размерный ряд: 10 мм - 32 мм с шагом в 2 мм, 35 мм, 38 мм - 42 мм с шагом в 2 мм, 45 мм 48 мм - 62 мм с шагом в 2 мм, 65 мм - 95 мм с шагом в 5 мм. Цветовая кодировка системы титановых имплантатов, наличие индивидуальной упаковки винта с маркировкой производителя, указанием размеров и номера партии изделия
18.2 | 4,5 мм блокированный винт,саморез |  | Диаметр костной резьбы винта 4,5 мм
18.3 | 5,0 мм блокированный винт,саморез | Тип и шаг резьбы | Самонарезающий пулевидный конец винта, винт не требует нарезания резьбы при установке. Головка винта конической формы с двуспиральной заклинивающейся резьбой, шаг резьбы равен шагу костной резьбы винта
|  | Размеры винта, тип шлица, маркировка | Шлиц винта - шестигранный 3,5 мм. Диаметр костной резьбы винта 5,0 мм, диаметр тела винта 4,4 мм. Длина винта 14 мм – 90 мм, размерный ряд: 14 мм -50 мм с шагом в 2 мм, 55 мм-90 мм с шагом в 5 мм. Цветовая кодировка системы титановых имплантатов, наличие индивидуальной упаковки винта с маркировкой производителя, указанием размеров и номера партии издели
19 | Винт спонгиозный | Общие требования, требования к материалу | Соответствие общим требованиям Технического задания (Приложение 1), требованиям к кортикальным и блокированным винтам, возможность предоставления типоразмерного ряда в зависимости от клинической ситуации
19.1 | Винт 4,0 мм спонгиозный с частичной резьбой | Размеры винта, тип шлица | Диаметр резьбовой части 4,0 мм, диаметр тела винта 1,9 мм, диаметр головки винта 6,0 мм. Шлиц гексагональный, диаметр 2,5 мм. Длина винта от 10 мм до 60 мм, размерный ряд: 10 мм - 30 мм с шагом в 2 мм, 35 мм - 60 мм с шагом в 5 мм. Длина резьбы от 5 мм до 16 мм в зависимости от длины винта
19.2 | Винт 4,0 мм спонгиозный с полной резьбой | Размеры винта, тип шлица | Винты спонгиозные должны имметь резьбу по всей длине диаметром 4,0 мм, должны иметь специальную спонгиозную и опорную резьбу, существовать в разных версиях по длине резьбы. Диаметр тела винта не менее 1,9 мм, диаметр головки винта не более 6,0 мм. Шлиц гексагональный, диаметр 2,5 мм. Диапазон длин не менее 10 мм - 60 мм, размерный ряд: 10 мм - 30 мм с шагом в 2 мм, 35 мм - 60 мм с шагом в 5 мм
20 | Блокированный винт Stardrive | Совместимость элементов конструкции | Соответствие общим требованиям Технического задания (Приложение 1), возможность предоставления типоразмерного ряда в зависимости от клинической ситуации
|  | Назначение | Костный винт с универсальной резьбой для закручивания в кортикальную и спонгиозную кость. Должен иметь самонарезающий пулевидный конец винта, винт не требует нарезания резьбы при установке
|  | Требования к материалу | Хиругрически чистый металл или сплав, тип материала должен соответствовать материалу металлоконструкции
|  | Требования к размерам | Для винтов диаметром 2,7 мм длина в пределах размерного ряда с шагом 2 мм, головка LCP 2, мм, саморез
21 | Винт VA блокированный Stardrive T8 | Совместимость элементов конструкции, требования к материалу | Соответствие общим требованиям Технического задания (Приложение 1), возможность предоставления типоразмерного ряда в зависимости от клинической ситуации
|  | Назначение винта, тип и шаг резьбы | Костный винт с универсальной резьбой для закручивания в кортикальную и спонгиозную кость. Должен иметь самонарезающий пулевидный конец винта, винт не требует нарезания резьбы при установке. Головка винта должна быть сферической формы с двуспиральной заклинивающейся резьбой, обеспечивающей полиаксиальное блокирование в совместимой пластине, отклонение в пластине должно составлять не менее 15 градусов от центральной оси отверстия, прочность блокирования должна быть не менее 96% по сравнению с моноаксиальными системами. Шаг резьбы равен шагу костной резьбы винта
|  | Размеры винта, тип шлица, маркировка | Размеры, размерный ряд: длина винта 8 мм – 60 мм с шагом 2 мм, диаметр костной резьбы винта 2,7 мм, диаметр тела винта 2,1 мм, диаметр головки винта должен соответствовать диаметру стандартного блокированного винта диаметром 2,4 мм. Шлиц винта - звездчатый для предотвращения срывания шлица, самоудерживающийся. Цветовая кодировка системы титановых имплантатов, винты должны иметь индивидуальную упаковку с указанием производителя, размеров и номера партии изделия
22 | Запирающий болт Stardriver для штифтов системы эксперт | Тип и шаг резьбы | Головка винтов должна иметь самоудерживающий шлиц Стардрайв, снижающий риск повреждения винта. Стандартные блокирующие винты должны иметь двойную резьбу для увеличения стабильности
|  | Размеры винта, тип шлица, маркировка | Блокирующие (запирающие) винты. Диаметр винтов - 5,0 мм для штифтов с диаметром 9-13 мм или 6,0 мм для штифтов 14-16 мм. Диапазон длин блокирующих винтов не менее от 26 до 100 мм, размерный ряд: 26-80 мм с шагом 2 мм, 80-100 мм с шагом 5 мм. Диаметр тела винта в резьбовой части - 4,3 мм для винтов диаметром 5,0 мм, 4,8 мм для винтов диаметром 6,0 мм
|  | Требования к материалу | Сплав TAN без содержания цито-токсичного ванадия
|  | Требования к упаковке и маркировке | Возможность поставки в стерильном и нестерильном исполнении. Цветовая кодировка системы титановых имплантатов, наличие индивидуальной упаковки винта с маркировкой производителя, указанием размеров и номера партии изделия
23 | Запирающий болт Stardriver с двойной резьбой | Назначение винта, тип и шаг резьбы | Винты для проксимального блокирования должны иметь резьбу двойного профиля (губчатую и кортикальную). Головка винтов должна иметь самоудерживающий звезчатый шлиц, снижающий риск повреждения винта при установке и удалении
|  | Размеры винта, тип шлица | Доступный диапазон длин спонгиозных блокирующих винтов с двойной резьбой должен быть не хуже 30-90 мм с шагом не более 5 мм. Диаметр винта 5,0 мм
24 | Винт блокирующий с гексагональным шлицем | Назначение винта, тип и шаг резьбы | Блокирующих запирающий винтов для универсальных бедренных штифтов, тибиальных штифтов, самонарезающие с двойной резьбой
|  | Размеры винта, тип шлица | Диаметр блокирующих винтов 4,9 мм, резьба по всей длине тела винта. Диапазон длин блокирующих винтов от 26 мм до 50 мм с шагом 2 мм и от 50 мм до 100 мм с шагом 5 мм. Тип шлица - гексагональный
25 | Винт синдесмозный | Назначение винта | Блокированный винт для накостного остеосинтеза множественных переломов голени в сочетании с разрывом дистального межберцового синдесмоза
26 | Винты безголовчатые компрессирующие канулированные (HCS) | Назначение винта | Винт компрессирующий канюлированный диаметром предназначен для фиксации остеотомий и простых переломов мелких костей с контролируемым погружением головки винта субхондрально
|  | Тип и шаг резьбы, тип шлица | Шлиц звездчатый для предотвращения срывания, самоудерживающий. Винт должен иметь цилиндрическую головку с двойной параллельно нарезанной резьбой. Шаг резьбы на головке и теле винта одинаковый. Резьба и на головке винта двойная параллельно нарезанная для лучшей фиксации в кортикальном слое. Головка винта должна иметь не менее чем 2 зенкера для облегчения введения в кортикальную кость. Кончик винта самосверлящий для возможности использования без предварительного рассверливания в губчатой кости
26.1 | Винт безголовчатый канулированный 3,0 мм | Размеры винта, тип резьбы, тип шлица | Для винтов диаметром 2,4 мм и 3,0 мм длина резьбовой части на головке 2,0 мм, длина резьбы на теле – короткая от 4 до 10 мм или длинная от 5 до 16 мм в зависимости от длины винта . Диапазон длин винтов с короткой резьбой от 9 мм до 30 мм с шагом 1 мм, от 30 мм до 40 мм с шагом 2 мм, диапазон длин винтов с длинной резьбой от 16 до 30 мм с шагом 1 мм и от 30 до 40 мм с шагом 2 мм. с Винт с каналом диаметром 1,15 мм для возможности установки по предварительно проведенной спице диаметром 1,0 - 1,1 мм
26.2 | Винт безголовчатый канулированный 4,5 мм | Размеры винта, тип резьбы, тип шлица | Винты канулированные компрессирующие безголовчатые диаметром 4,5 мм и 6,5 мм Диапазон длин от 20 мм до 80 мм, размерный ряд по длине винта: для винтов с короткой резьбой - длина 20 мм - 60 мм с шагом не более 2 мм, длина 65 мм - 80 мм с шагом не более 5 мм; для винтов с длинной резьбой - длина 30 мм - 60 мм с шагом не более 2 мм, длина 65мм - 80мм с шагом не более 5 мм. Шлиц звезчатый. Диаметр канала винта менее 1,7мм для установки спицам 1,0-1,1 мм. Диаметр резьбы 4,5 мм. Диаметр головки винта 5,0 мм, диаметр тела винта 3, 1мм. Винты должны иметь специальную спонгиозную опорную резьбу. Винты должны существовать в версии самосверлящий саморез, головка винта с резьбой самонарезная с двойной резьбой нарезанной параллельными витками для лучшей фиксации в кортикальном слое. Диапазон длин резьбы не хуже 7 мм - 32 мм, длинная резьба не более половины длины винта и короткая резьба не более 1/3 длины винта