Приложение 3.3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый конкурс по закупке для нужд Медсанчасти-36

Металлоконструкции и материалы для реконструктивно-пластических операций

по направлению Травматология и ортопедия

ЛОТ 3. Расходные материалы и изделия для артроскопических операций на плечевом и других суставах

Медико-технические характеристики

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики, требования к размерам и иные показатели товара |  | Ед. изм. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование функции и/или параметра | Техническое описание, значение, соответствие характеристикам |  |  |
| 1 | Имплант | Назначение | Предназначен для выполнения безузловой фиксации лабрума плечевого сустава | Шт. | 42 |
|  |  | Конструкция | Одноразовая управляющая ручка с интегрированным имплантом на дистальном конце |  |  |
|  |  | Материал изготовления импланта | Должен быть изготовлен из медицинской стали |  |  |
|  |  | Требования к размерам | Длина импланта в транспортном положении не более 10,5 мм, после фиксации в костной ткани – не более 8,5 мм, ширина раскрытия крыльев импланта не более 5,0 мм, диаметр не более 2,8 мм |  |  |
|  |  | Характеристики рукоятки | Должна иметь механизм, обеспечивающий возможность управления степенью натяжения нити, одну клавишу куркового типа с предохранителем. Применяется для управления имплантом при фиксации в кости и заклинивания нити безузловым типом |  |  |
|  |  | Требования к упаковке | Поставляется в индивидуальном стерильном боксе |  |  |
| 2 | Кассета с иглами | Назначение | Предназначена для интеграции в сшивающий аппарат пистолетного типа, для прошивания мягких тканей при помощи картриджа с шовным материалом | Шт. | 2 |
|  |  | Форма иглы | Должна быть “Ω” формы, размером не более 3,0мм. |  |  |
|  |  | Конструкция кассеты | Должна иметь два бокса: один бокс служит для интеграции в рабочий штифт сшивающего аппарата из непрозрачного пластика. Второй бокс должен быть прозрачный для удаления использованной иглы. Оба бокса должны быть снабжены боковыми клавишами - замками |  |  |
|  |  | Требования к упаковке | Поставляется в одной стерильной упаковке |  |  |
| 3 | Картридж с шовным материалом | Назначение | Предназначен для наложения шва при помощи сшивающего аппарата пистолетного типа | Упак. | 7 |
|  |  | Характеристики нити | Нить должна находиться находится в пластиковом картридже. Структура нити – плетёная. Дистальный конец должен иметь металлический крючок для осуществления захвата и транспозиции, для наложения шва на ткани. |  |  |
|  |  | Требования к упаковке | Поставляется в стерильной упаковке, нити имеют цветовую кодировку. В упаковке не менее 6 штук, в том числе не менее 3 шт. – белая нить, не менее 3 шт. – полосатая нить. |  |  |
| 4 | Биодеградируемый имплантируемый баллон с установочным устройством Малый/средний/большой Общие требования | Назначение | Биодеградируемое изделие долгосрочного применения, которое должны устанавливать в рамках артроскопического вмешательства в субакромиальное пространство пациента при синдроме сдавливания вращательной манжеты плеча |  |  |
|  |  | Состав системы | Система должна состоять из имплантата и установочного устройства |  |  |
|  |  | Конструкция импланта | Имплантат должен представлять собой надувной имплантируемый баллон, который биодеградирует в течение не более 12 месяцев. Для раздувания импланта должен использоваться стерильный физиологический раствор |  |  |
|  |  | Конструкция установочного устройства | Установочное устройство для введения имплантата должно состоять из встроенного механизма введения и герметизации, с помощью которого должно обеспечиваться размещение и стабилизация имплантата |  |  |
|  |  | Материал изготовления | Система раскрытия должна быть выполнена из медицинской нержавеющей стали, поликарбоната, политетрафторэтилена. Имплантат должен быть выполнен из сополимера (L-лактид-сo-ɛ-капролактон). |  |  |
|  |  | Требования к упаковке | Должен поставляться стерильным в индивидуальной упаковке |  |  |
|  |  | Требования к размерам | Выпускается не менее чем в трех размеров: малый, средний, большой. |  |  |
| 4.1 | Биодеградируемый имплантируемый баллон малый с установочным устройством | Размер баллона – малый | Длина не более 40мм, ширина не более 50мм, толщина стенки - диапазон от 95 до 300 нм | Шт. | 1 |
| 4.2 | Биодеградируемый имплантируемый баллон средний с установочным устройством | Размер баллона – средний | Длина не более 50мм, ширина не более 60мм, толщина стенки - диапазон от 95 до 300 нм | Шт. | 3 |
| 4.3 | Биодеградируемый имплантируемый баллон большой с установочным устройством | Размер баллона – большой | Длина не более 60мм, ширина не более 70мм, толщина стенки - диапазон от 95 до 300 нм | Шт. | 2 |
| 5 | Электрод одноразовый стерильный для электрохирургических операций Общие требования | Назначение | Электрод с интегрированным силовым кабелем для артроскопических операций |  |  |
|  |  | Характеристики силового поля | Электрод особой конструкции, генерирующий на рабочей поверхности плазму с глубиной фокусировки до 1 мм Силовое поле работает только в переделах рабочей поверхности |  |  |
|  |  | Режим работы | Биполярный режим работы |  |  |
|  |  | Совместимость с имеющимся оборудованием | Наличие системы автоматического распознавания подключенных электродов для артроскопии базовым блоком электрохирургического оборудования Автоматическая установка оптимальных значений мощности с возможностью корректировки с передней панели базового блока или ножной педали |  |  |
|  |  | Требования к упаковке | Поставляется в индивидуальном стерильном боксе |  |  |
| 5.1 | Электрод одноразовый стерильный для электрохирургических операций | Назначение | Электрод предназначен для рассечения, удаления большого объема мягких тканей и коагуляции сосудов в коленном и плечевом суставе | Шт. | 6 |
|  |  | Температурные характеристики режимов | Абляция (рассечение и/или удаление ткани) при температуре в диапазоне от 10 до 400С Коагуляция при температуре в диапазоне от 10 до 450С |  |  |
|  |  | Рабочая поверхность | На рабочей поверхности расположены активные контакты в количестве не более 14 шт. |  |  |
|  |  | Аспирация | Без системы аспирации |  |  |
|  |  | Требования к размерам | Диаметр штифта электрода не более 4,5 мм, размер рабочей поверхности не более 3,0 х 6,0 мм |  |  |
| 5.2 | Электрод одноразовый стерильный для электрохирургических операций | Назначение | Применяется для выполнения хондропластики хряща коленного сустава | Шт. | 2 |
|  |  | Температурные характеристики режимов | Абляция при температуре 10-450С |  |  |
|  |  | Рабочая поверхность | Рабочая поверхность в форме кольца Рабочая поверхность имеет не более 1 активного контакта в виде кольца |  |  |
|  |  | Визуальный контроль нагрева рабочей поверхности | На дистальном конце электрода должно быть защитное термостабильное кольцо, меняющее окраску с синего на белый цвет при нагреве обтекающей жидкости свыше 410С |  |  |
|  |  | Аспирация | Без системы аспирации |  |  |
|  |  | Требования к размерам | Диаметр штифта электрода не более 2,3 мм угол наклона головки электрода с рабочей поверхностью по отношению к штифту не более 15° |  |  |

| 5.3 | Электрод одноразовый стерильный для электрохирургических операций | Назначение | Применяется для рассечения, удаления мягких тканей и коагуляции сосудов при артроскопии коленного и плечевого суставов | Шт. | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температурные характеристики режимов | Абляция при температуре в диапазоне от 10 до 400С Коагуляция при температуре в диапазоне от 10 до 450 |  |  |
|  |  | Рабочая поверхность | Головка округлой формы, имеет 4 рабочих контакта. Активный экран головки электрода в виде круглой пластины с 6-ю перфоративными отверстиями треугольной формы |  |  |
|  |  | Аспирация | Отверстия для аспирации расположены по окружности, имеется аспирационный канал |  |  |
|  |  | Требования к размерам | Диаметр штифта электрода 3,75 мм; угол наклона головки электрода с рабочей поверхностью по отношению к штифту 90° |  |  |